JK2686型电解电容器漏电流测试仪使用说明书

[image: image1.jpg]3

Jinaizegs

ih

com vy

77

Bl 3 ELAURAG IR AR S A A v





三、面板功能说明

	标号
	按 键 名 称
	按  键  功  能

	1
	商标与型号
	

	2
	漏电流显示窗口
	显示当前测试的漏电流数值，采用三位半数字显示，单位有nA、μA、mA显示

	3
	测试电压显示窗口
	显示当前的测试电压值，采用三位数字显示

	4
	分选指示
	当所测电容器的漏电流值小于设置的漏电流值时，合格指示（PASS）灯亮；反之不合格（FALL）灯亮，并有讯响指示

	5
	漏电流设置开关
	其数值为设置的合格的漏电流数值。当测试的漏电流数值小于设置的漏电流数值时，为合格品；反之为不合格品。拨盘数值共三位，格式为AB×10nnA,vk 设置为324，则设置的漏电流数值是32×104nA=320μA

	6
	充电时间设置开关
	拨盘数值共三位，其格式为ABC×0.1秒，如设置为324，则充电时间为324×0.1=32.4秒。仪器根据拨盘所设置的充电时间自动对被测电容器进行充电，充电完毕，自动转入测量状态

	7
	电压转换按键
	JK2686型为200V或500V档

	8
	清0按键
	清0状态：此时清0批示灯亮
对仪器进行开路较正（清零）。按启动键，仪器进行五档开路校正，校正完毕按清0键，仪器回到测量状态

	9
	锁定按键
	锁定时，此时锁定状态指示灯亮，显示的数据为充电结束时电容器漏电流的最大值
不锁定时，显示的数据为当前状态下电容器漏电流的实测值

	10
	放电按键
	在充电状态时：按放电键，对被测电容器进行放电
在测试状态时：按放电键，对被测电容器进行放电

在放电状态时：按放电键，对被测电容器进行充电

	11
	启动按键
	在清0状态时，启动按键，对仪器进行开路清零
在放电状态时，启动按键，对被测件进行充电

在充电状态时，启动按键，对被测件进行测量

	12
	电压调节旋钮
	在放电状态时，可任意调节测试电压，其它状态时请汪要调节此旋钮

	13
	测试端
	按被测电容器，右边黑色按线柱为电压输出（负电压输出），接电容器负极；左边红色接线柱接电容器正极。

	14
	按地端
	用于外接被测电容器之屏蔽地线

	15
	电源开关
	按至ON位置，电源接通


四、操作步骤

1、插入电源插头，将面板开关按至ON，显示窗口应有数字显示：（1）JK2685：电源窗口显示26，电压窗口显示85，延时1秒，电流窗口显示当前的漏电流数值，电压窗口显示出当前的输出电压值；（2）JK2686：电流窗口显示26，电压窗口显示86，延时1秒，电流窗口显示出当前的漏电数值，电压窗口显示出当明的输出电压值。仪器初始状态为：（a）JK2685型电压为200V档，200V指示灯亮；JK2686型电压500V指示灯亮；（b）仪器处于测量状态，清0指示灯暗；（c）显示数据为不锁定状态，锁定状态指示灯暗；（d）仪器工作状态为测量状态，测量指示灯亮。仪器预热5分钟进行测试。

2、 在放电状态由电压调节电位调节好合适的测量电压，其测试电压数值在电压显示窗口应正确地显示出来，电压调好后请不要随意调节此电位器；由时间拨盘设置好合适的充电时间，充电时间的范围为0～99.9秒，如设置为546，则充电时间为54.6秒；用面板上的电流拨盘开关设置好最大允许的漏电流数值，漏电流数值的范围为0～19.99mA，其格式为AB×10nnA,如设置的漏电流数值为324，则最大允许的漏电流数值为32×104nA=320μA 。
3、按清0键，使仪器处于清0状态，仪器电流指示窗口显示为OP-，电压指示窗口分别显示电流拨盘和时间拨盘的数值，此时可检查所设置的充电时间和电流极限是否正确，按启动键，仪器测试还将有具进行开路校正，校正完毕，仪器电流指示窗口显示为OPC，按清0键，使仪器处于测量状态，此时各量程档底数应为零。
4、接上被测电容器：

   （1）当仪器处于放电状态时，按启动键或放电键，使仪器处于充电状态，充电指示灯亮，仪器根据拨盘所设置的充电时间对被测电容器进行充电；

   （2）当仪器处于测量状态时，在被测电容器接上的同时，仪器自动转换为充电状态，充电状态指示灯亮，仪器根据拨盘所设置的充电时间对被测电容器进行充电；充电完毕，仪器自动转换为测量状态，测量状态指示灯亮，对被测电容器漏电流进行测量，在电流窗口显示出测试数据，如超出量程则显示为---，并判断出合格或不合格，显示灯PASS亮则合格品，显示灯FALL亮则为不合格品，如讯响开关为ON，则峰鸣器响。

5、测量完毕：

   （1）如不需机内放电，则取走电容器

   （2）如需机内放电，则按放电键，仪器处于放电状态，放电指示灯亮，仪器对电容器进行放电。

6、重复以上4～5的过程。

7、关闭电源。

五、工作原理

[image: image2.jpg]—te
e

_._._-.b(

Ro

e (C  ——f~

1R




本仪器对电解电容器漏电流的测量原理如图1所示

图中：Cx:    被测电容器；
      Ro:    标准电阻；

Ix:     电容器的漏电流；

U:Ix=U/Ro

测得Ro上的电压值U并将其转换为电流指示，即可显示出漏电流Ix的值，此即降测量法。

[image: image3.jpg][ AR

SERHa/ v

— O
A
c;—:'; Cx ==
.
g S
| RO (]
o B \ ] ’g
o) Rk /
= =
= = 1/U
FE/ T, ————
IE/ 7o
FUE - E iR

Bl 2 UAHER





图2是仪器的方框图，仪器的工作是在微处理器的控制下进行的。图中的继电器K是这样工作的：当经过充分放电的被测电容器Cx接至被测端进行充电的瞬间所产生的充电脉 冲，触发充电—测量转接电路翻转，使继电器JK一包流过电流，Ks吸合，Cx的正端能过Ks接点与地相随着，使Cx的充电电流不经过Ro，Cx获得较大的电流而快速充电，从而提高了测试速度；当选定的充电时间结束时，充电—测量转接电路复原，Ks释放，仪器进入测试状态Cx的漏电流在Ro上产生的电压降经过测量放大器后，经过A/D转换，显示出漏电流的数值，同时与预置的漏电流数值相比较分选出合格与不合格等级，并显示出来。

六、仪器的核准与检验
1．直流极化电压的检验和校准：

   接线图如图3所示，将仪器工作状态置于测量位置。JK2686：先校准200V档，考虑到电压表的线性度，建议校准160V电压点，其误差应在±1%以内，如不满足调节电位器W102予以满足；200V校准应完毕校淮500V档，同样建议校准400V电压点，其误差在±1%以内，如不满足调节电位器W150V点。

[image: image4.jpg]N < (Vo Vo)

.1/|/ ~ NN

o ey ,_xvpm?__ AR .

NANEE X & ¥ /,.

15

CURRENT ~ VOLTAGE ) /E
nA FAIL T:0E. TS
HA
mA we | | (.
\ o
POWERY (— UNKNOWN J ( BERE ) ( I &% 1%
it} ik 75V 200V OoN ON
- ON D D o || © o BRI
@ N )@ _ ¥ © B
A OFF @ “
v o _
) - =L P L
+ g ) @ s + o
|
Ol |, QP T @ | @4}
4 \—200mA MAX BEAT | A X200 J
—)/ J % J | =R - s S\ .

13
14
12

9
10
8
11





2．最大充电流的校淮与检验

   接线图如图4所示，将仪器工作状态置于测量状态，电压档置于500V档，调节输出电压至300V左右，然后将图4中的开关K接通，电流表应指示200V±10%mA；TH2685使输出电压为200V，校准方法相同。注意：此项校淮时间不要太长，一般K接能时间不要超过10秒，校淮结束后应立即将开关K断开。

[image: image5.jpg]]

JinaizZets

ih

com I
o o

o—»-'g'c

Kl 4 g RFE LA R HE LA





3．漏电流的校准与检验

   接线图如图5所示，将仪器工作状态置于测量位置，电压档置于200V档，选取不同的电阻Rx值，使仪器电流指示值与四位半数字万用表显示值的误差应在±2%范围内，建议选取Rx值，为100K，调节电压电位器使其在1mA档上满足测量要求，如不满足，可调节电位器W1予以满足。检验方法如下：

（1）漏电流极限设置102档：选取电阻Rx为100ΜΩ，检验1μA；
（2）漏电流极限设置103档：选取电阻Rx为100ΜΩ，检验5μA、10μA；

（3）漏电流极限设置104档：选取电阻Rx为100ΜΩ，检验50μA、100μA；
（4）漏电流极限设置105档：选取电阻Rx为100ΜΩ，检验0.5MA、1m A；
（5）漏电流极限设置106档：选取电阻Rx为100ΜΩ，检验5MA、10MA；

检验应满足指标所提出的要求。
[image: image6.jpg]IR

e

Jihai2686
’ com I
0 0
Rx

B 5 JErm ARt S





七、维修

1．安全注意事项：

   a.对仪器通电检查和校准时，调整管BUS13A的外壳是带电的，高压大电容两极上也是带电的，注意以防触电危险。

   b.仪器切断电源后，高压大电容上的高电压需二分钟才可能放完。

   c.对仪器进行更换元件时，应将电源插头拔下，以防触及电源开关而触电。

2.  可能发生的故障及简单维修
   a.电源开关接通后，面板指示灯都不亮；电源插头接触不良或保险线熔断。

   b.在放电状态，电压显示为0，无电压输出，电压调节不起作用，或电压调节旋至最，仍达不到所规定的测试电压：大功率电阻烧坏，检查并更换；也可能是调整管BUS13A、三极管3DG130损坏或周围的电阻、二极管等烧坏，检查并更换。
   c.电压调节不起作用或电压调节向左旋至最小，电压指示仍超出规定值：调整管BUS13A出穿。

   D．电流显示不正常，电压显示正常：集成电路CA3140AT可能损坏，检查并更换。

八、注意事项

1．在对仪器进行操作前，应首先详细阅读本说明书，或对本仪器熟悉的人员指导下进行操作，以免引起误操作而造成损失。

2．仪器应在技术指标规定的环境下工作，特别是连接测试件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

3．JK2685型：电压在0～75V时应使用75V档，反之使用200V档；
   JK2686型：电压在0～200V时应使用200V档，反之使用500V档。

4．在测量过程中不允许调节测量电压。

5．被测电容器的正负极一定要正确连接。

九、成套与保修


1. 成套：

仪器出厂时应具备以下几项内容：

1．JK2685/JK2686型电解电容器漏电流测试仪              1台

2．测量夹具，测试电缆                                  1套     

3．三芯电源线                                          1根
4．保险丝                                              2只
5．使用说明书                                          1份
6．产品合格证                                          1张
7．保修卡                                              1张
8．测试报告                                            1张
用户收到仪器后，开箱检查应核对上述内容，若发生遗缺，请立即与本公司或经营部门联系。

2． 保修

    保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发运日期起计算，从经营部门购买者，自经营部门发运日期起计算，保修期十八个月（仪器保修期以公司最新规定为准）。保修时应出具该仪器的保修卡。本公司对所有发外仪器实行终生维修的服务。

    保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费用由用户承担。 






